Приложение 1 к приказу Председателя Правления ТОО «СК-Фармация»

от «____» _______ 2016 года № _______

Список медицинской техники, закупаемой способом проведения тендера

с использованием двухэтапных процедур

| № лота | Наименование медицинской техники |  | Кол-во, шт. | Цена плановая, тенге | Сумма плановая, тенге | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |  | 1 | 20 208 480 | 20 208 480 | КГП «Рудненская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP | 90 календарных дней |
| 2 | Комплекс рентгеновский диагностический Система цифровая радиологическая |  | 1 | 28 202 736 | 28 202 736 | ГКП «Городская клиническая больница №7» на ПХВ Управления здравоохранения города Алматы | DDP | 120 календарных дней |
| 3 | Ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса |  | 1 | 14 456 492 | 14 456 492 | КГП «Центральная районная больница» Каркаралинск района | DDP | 120 календарных дней |
| 4 | Система видеоэндоскопическая |  | 1 | 12 290 267 | 12 290 267 | ГКП на ПХВ «Кызылординская городская больница» управления здравоохранения Кызылординской области | DDP | 90 календарных дней |
| 5 | Медицинский литоттриптер в различных вариантах исполнения |  | 1 | 25 432 482 | 25 432 482 | ГКП на ПХВ «Кызылординская городская больница» управления здравоохранения Кызылординской области | DDP | 90 календарных дней |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | 1 | 15 113 960 | 15 113 960 | КГП «Рудненская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP | 90 календарных дней |
| 7 | Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями |  | 1 | 48 865 658 | 48 865 658 | ГКП на ПХВ «Кызылординский областной консультативно-диагностический центр» управления здравоохранения Кызылординской области | DDP | 90 календарных дней |

Техническая спецификация

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | ### Система ультразвуковая диагностическая медицинская |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Системный блок | Области применения: Кардиология; Ангиология; Транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга; Близко расположенные органы и поверхностные структуры; Органы брюшной полости; Акушерство, гинекология; Скелетно-мышечная система; Урология; Педиатрия; Неонатология; Интраоперационные исследования; Чреспищеводные исследования. Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее 2560; полностью цифровой преобразователь (бит), не менее 12; динамический диапазон (дБ), не менее 197; глубина визуализации, см, не менее 30; одновременное использование передающих фокусных зон, не менее 8; Динамическая апертура – наличие; динамический фильтр – наличие; увеличение изображения, крат, не менее х 16; максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее 1600. Количество одновременно подключаемых датчиков, не менее - 3. Режимы сканирования: В–режим: • Количество карт серой шкалы, не менее 23; • Количество карт псевдоокрашивания не менее 10; • Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее 1600; М–режим: • Количество карт серой шкалы, не менее 23; • Количество карт псевдоокрашивания не менее 10; • Цветной М–режим – возможность; Импульсно-волновой допплер с отклонением угла: • Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра – Наличие; • Шкала скоростей - 5 см/с – 10 м/с; • Частота повторения импульсов - 640–29800 Гц; • Максимальное отклонение угла сканирования, не менее - ±20°; • Количество углов сканирования, не менее – 5; • Коррекция угла сканирования, шаг - ±90°, шаг 1°; Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) по скорости: • Количество карт окрашивания, не менее – 20; • Шкала скоростей - 5 см/с – 3,8 м/с; • Частота повторения импульсов - 280 – 19600 Гц; • Максимальное отклонение угла сканирования, не менее - ±20°; • Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее – 300; • Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании – наличие; Энергетический допплер: • Количество карт окрашивания, не менее – 13; • Частота повторения импульсов - 280 – 19600 Гц; • Максимальное отклонение угла сканирования, не менее - ±20°; • Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее – 300; • Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании – наличие; Направленный энергетический допплер – наличие. Режим виртуального конвекса для линейных, абдоминальных конвексных (в том числе 4D) датчиков – наличие. Тканевая (вторая) кодированная гармоника – наличие. Гармоника с фазовой инверсией – наличие. Режим многолучевого составного сканирования для конвексных, микроконвексных и линейных датчиков: - Число лучей на передачу, не менее 7; - Число лучей на прием, не менее 7; Органоспецифический алгоритм получения изображений на основе адаптивного алгоритма для всех визуализирующих датчиков – наличие; Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме – наличие; Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера – наличие; Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК и энергетического допплера – наличие. Представление информации в В-режиме, М-режиме, доплеровском-режиме, двойных режимах – наличие; Триплексный режим – наличие; Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные; Микроконвексные; Секторные электронные; Линейные; Комбинированные ректовагинальные; Датчик типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии; Специализированные 4D–датчики; Монокристальные датчики; Гастро/эндоскопический датчик для исследования органов верхнего этажа брюшной полости. Кинопетля, кадров не менее 100 000; Кинопетля, секунд, не менее 360; Объем жесткого диска не менее 80 Гб; Встроенный DVD-R/W дисковод – наличие; Количество встроенных USB-портов, не менее – 6; Запись статических изображений на DVD в формате jpeg; Запись динамических клипов на DVD в формате AVI; Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения; Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: • В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима; • Режимы цветового и энергетического допплеровского картирования: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы; • Режим импульсно-волнового допплера с отклонением угла: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания; • Режим кинопетли: активация анатомического М-режима, трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений. Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows; Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши. Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата – наличие. Измерение в В-режиме: Расстояние; Площадь; Объем; Угол. Измерение в М-режиме: Расстояние; Скорость; Временной интервал; Частота сердечных сокращений. Измерение в доплеровском-режиме: Линейная скорость; Средняя скорость; Временные интервалы; Индекс резистентности; Пульсационный индекс; Градиент давления; Степень стеноза; Частота сердечных сокращений; Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока; Количество отображаемых параметров, не менее – 14. Специализированные измерения и вычисления: Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии; Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии; Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии: • Протокол отслеживания внутриутробного развития плода; • Программы расчетов для мультиплодовой беременности; • Программы расчетов для суставной дисплазии; Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии; Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек. Видео выход: S–VHS; Видеостандарт PAL; Analog VGA. | 1 штука |
|  |  | 2 | Монитор | Характеристики монитора: Размер экрана по диагонали, не менее 15 дюймов; Жидкокристаллический монитор высокого разрешения вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне; Экранная матрица, пикселов, не менее 1024х768; Количество градаций серого не менее 256 Возможность вертикального перемещения монитора до, мм 60. | 1 штука |
|  |  | 3 | Датчик конвексный | Предназначен для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований. • Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, должно быть - 2,0 – 5,5; • Количество пьезоэлектрических элементов, не менее – 128; • Радиус кривизны, мм, не более – 60; • Угол сканирования, град, не менее – 75; • Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее – 4. | 1 штука |
|  |  | 4 | Датчик линейный | Предназначен для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии. • Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, должно быть – 5 - 13; • Количество пьезоэлектрических элементов, не менее – 192; • Ширина сканируемого участка, мм, не более – 39; • Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее – 3; • Изменение угла сканирования, град, в диапазоне - ±5, ±10, ±15, ±20. | 1 штука |
|  |  | 5 | Датчик секторный фазированный | Предназначен для кардиологических, транскраниальных и абдоминальных исследований. • Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, должно быть - 1,8 – 5,5; • Количество пьезоэлектрических элементов, не менее – 64; • Угол сканирования, град, не менее – 90; • Максимальный размер сканирующей поверхности, мм, не более – 16; • Количество центральных гармонических частот, отображаемых на экране, не менее – 5; • Количество центральных допплеровских частот, отображаемых на экране, не менее – 5. | 1 штука |
|  |  | 6 | Датчик микроконвексный | Предназначен для гинекологии, акушерства, урологии. • Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, должно быть - 4 - 10; • Количество пьезоэлектрических элементов, не менее 128; • Радиус кривизны, мм, не более 9; • Угол сканирования, град, не менее 170; • Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее – 3; | 1 штука |
|  |  | 7 | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений | Программно-аппаратный комплекс для трехмерной реконструкции изображений методом «свободной руки» в серошкальном режиме. Возможности: - Сбор данных при помощи параллельного или веерного сканирования; - Режим поверхностной трехмерной реконструкции с возможностью задания уровня прозрачности; - Мультиплановый анализ (отображение поперечного среза). Совместим с линейными, конвексными датчиками. | 1 штука |
|  |  | 8 | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений | Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени: • Прямая визуализация в В-режиме отражающих элементов крови – наличие; • Визуализация в В-режиме только потоков без статических структур – наличие; • Визуализация в В-режиме потоков с цветовым кодированием направления совместно со статическими структурами – наличие; • Отсутствие влияния угла сканирования на визуализацию кровотока – наличие; • Количество уровней чувствительности, не менее – 14; • Количество карт серой шкалы, не менее 23; • Поддержка линейных и инраоперационных датчиков – наличие. Совместим с линейными, конвексными датчиками. | 1 штука |
|  |  | 9 | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений | Программно-аппаратный комплекс для проведения кардиологических ультразвуковых исследований в анатомическом М-режиме. Возможность: - расположения курсора М-режима под произвольным углом (активация из сохраненных кинопетель); Совместим с конвексными датчиками. | 1 штука |
|  |  | 10 | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений | Программно-аппаратный комплекс для реконструкции панорамных изображений длиной до 60 см с возможностью проведения измерений. Совместим со всеми датчиками кроме карандашных. | 1 штука |
|  |  | 11 | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового допплера | Программно-аппаратный комплекс для работы в режиме постоянно-волнового допплера. Постоянно-волновой допплер с отклонением угла: • Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра – наличие; • Шкала скоростей - 5 см/с – 10 м/с; • Частота повторения импульсов - 1000 – 50000 Гц; • Максимальное отклонение угла сканирования, не менее - ±20°; • Количество углов сканирования, не менее – 5; • Коррекция угла сканирования, шаг - ±90°, шаг 1°. Совместим с секторными фазированными датчиками. | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | Черно-белый термопринтер, включая комплект для инсталляции. | 1 штука |
|  |  | 2 | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания для УЗИ аппарата мощностью не менее 1,5 кВт. | 1 штука |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения | Бумага для черно-белого видеопринтера, (1 уп. – 10 рулонов). | 1 уп. |
|  |  | 2 | Гель для проведения ультразвуковых исследований. | Гель для ультразвуковых исследований, объем не менее 5 л. | 1 флакон |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающего воздуха – 10-35о С, относительная влажность – 30-85%, номинальное напряжение питания: 100-230 В, частота 50/60 Гц, площадь помещения не менее 10 м2. |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Комплекс рентгеновский диагностический с системой цифровой радиологической |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Не относится к средствам измерений |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Излучатель с рентгеновской трубкой | Параметры не хуже: - максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт - фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 - теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300 | 1 шт. |
|  |  | 2 | Стол томографический | Технические характеристики не хуже: - размер деки стола, не менее 2180х750 мм. - максимальная масса пациента, не менее 200 кг; - поперечное перемещение деки с пациентом, не менее 230 мм; - продольное перемещение деки с пациентом, не менее 870 мм; - горизонтальное перемещение колоны с излучателем электроприводом, не менее 1710 мм; - вертикальное перемещение излучателя, не менее 1470 мм; - вращение колонны вокруг своей оси - ручное, от плюс 90 до минус 90 градусов; - вращение излучателя с рентгеновской трубкой вокруг своей оси – ручное, от плюс 180 до минус 180 градусов; - материал деки стола – предпочтительно пластиковый ламинат; - фокусное расстояние до пленки, не менее, от 405 до 1235 мм; - фокусное расстояние до пола, не менее, от 430 до 1900 мм; - фокусное расстояние при томографии 1200 мм; - диапазон изменения высоты томографического слоя, не менее от 0 до 250 мм. - проведение томографии при четырех углах (5°, 20°, 30°, 45°) и трех скоростях, проводимой за разное время экспозиции: от 0,15 до 2,4 секунды. Кассетодержатель технические характеристики не хуже: - размер кассет от 13х18 до 35х43; - продольное перемещение 540 мм с электромагнитной блокировкой; - центрирование кассет – полуавтоматическое; - отсеивающий растр с отношением 10:1; 34 лин/см. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Стойка для снимков вертикальная | Технические характеристики: - размер кассеты от 13×18 до 35×43 см; - диапазон вертикального перемещения кассетоприемника, не менее 1500 мм. - расстояние пациент-пленка, не более - 42,5 мм; - отсеивающий растр с отношением 10:1; 34 лин/см. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Устройство рентгеновское питающее с пультом | Технические характеристики: при номинальном напряжении питания с сопротивлением сети не более 0,17 Ом, - мощность питающего устройства, не менее 50 кВт; - частота формирования высокого напряжения 400 кГц; - установки анодного напряжения в режиме рентгенографии: 40-150 кВ с шагом 1 кВ; - установки анодного тока в режиме рентгенографии: 10 ÷ 630 мА, 19 шагов; - диапазон мАс, не хуже 0.5 ÷ 1000 мАс 34 шага; - отключение анодного напряжения в случае обрыва в цепях накала, а также в цепях разгона анода рентгеновской трубки; - возможность выполнение рентгенографии с органоавтоматикой на всех рабочих местах; - возможность установки параметров снимка с пульта управления при следующих системах уставок: - кВ + мАс; - кВ + мА + с; - автоматическая экспозиция; - органавтоматика; Индикация: - фактической длительности снимка; - фактического значения кВ; - фактического значения количества. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Растр отсеивающий | Растр отсеивающий с отношением 10:1 | 1 шт. |
|  |  | 6 | Система цифровой обработки изображения | Дигитайзер Настольный дигитайзер с горизонтальным кассетоприёмником Геометрическая разрешающая способность – 20 пикселей на мм. Контрастное разрешение при сборе данных– 20 бит на пиксель Контрастное разрешение при выводе изображения на процессор– 16 бит на пиксель Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность: - 35х43 см – не менее 60 кассет в час - 24х30 см - не менее 71 кассета в час - 18х24 см – не менее 76 кассет в час Геометрическое разрешение: - 35х43 см - 3480x4248 пикселей - 24х30 см - 2328x2928 пикселей - 18х24 см - 1728x2328 пикселей Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений: Функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость Программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: - IHE - DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений: - Персональный Компьютер с процессором Intel Core i3 Processor или выше - Жесткий диск (HD) – 2 х 500 Gb или более - ОЗУ - 2 Gb. или более - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС Windows - Монитор LCD – не менее 19”. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Принтер цифровой термографический | Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати. - Два формат плёнки онлайн - Разрешающая способность – не менее 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, - Сетевые протоколы: (TCP/IP), HTTP - Производительность: 11”x14” - не менее 86 листов в час 14”x17” - не менее 75 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - 3348х4358 пикселей 14”x17” - 4358х5323пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 V (50 - 60 Hz) | 1 шт. |
|  |  | 8 | Кассета рентгенографическая 18*24 см; | Кассета 18*24 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI: Eu (люминофор); - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения | 1 шт. |
|  |  | 9 | Кассета рентгенографическая 24*30 см; | Кассета 24*30 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI: Eu (люминофор); - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения | 2 шт. |
|  |  | 10 | Кассета рентгенографическая 35*43 см; | Кассета 35*43 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI: Eu (люминофор); - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения | 2 шт. |
|  |  | 11 | Пленка термографическая. Размер 11*14» (28*35 см.) | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер 11*14” (28*35 см.) Количество листов в упаковке – не менее 100 листов | 2 шт. |
|  |  | 12 | Пленка термографическая. Размер 14*17» (35*43 см.) | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер 14*17” (35*43 см.) Количество листов в упаковке – не менее 100 листов | 1 шт. |
|  |  | 13 | Коммутатор сетевой | Для соединения между собой системы цифровой обработки изображения и термопринтера | 1 шт. |
|  |  | 14 | Фильтр сетевой | Для подключения системы цифровой обработки изображения и термопринтера | 1 шт. |
|  |  | 15 | Источник бесперебойного питания | Предназначенное для бесперебойного кратковременного снабжения электрической энергией компьютера и его компонентов с целью корректного завершения работы и сохранения данных в случае резкого падения или отсутствия входного питающего напряжения системы. Мощность: не менее 2000 VA. | 1 шт. |
|  |  | 16 | Стекло рентгенозащитное 1000*800мм, свинцовый эквивалент 3.2 мм. | Размер стекла 1000*800 мм; Свинцовый эквивалент 3.2 мм., 110 кВ (толщина 10-12 мм) | 1 шт. |
|  |  | 17 | Рама для рентгенозащитного стекла | Нержавеющая сталь со свинцовым промежуточным слоем Устойчиво к воздействию воды, к водяному пару, влажному воздуху, слабым органическим и неорганическим кислотам | 1 шт. |
|  |  | 18 | Стабилизатор напряжения, мощностью 100 кВА | Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс. Тип стабилизатора: трехфазный Мощность: не менее 100 кВА. | 1 шт. |
|  |  | 19 | Стол оператора | Материал: ЛДСП Цвет: предпочтительно светло-серый | 1 шт. |
|  |  | 20 | Стол для системы цифровой обработки изображения | Материал: ЛДСП Цвет: предпочтительно светло-серый | 1 шт. |
|  |  | 21 | Стеллаж под принтер термографический | Предназначен для установки термопринтера | 1 шт. |
|  |  | 22 | Ширма рентгенозащитная большая | - Предназначена для защиты пациента и медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеновских исследований; используется в рентгеновских кабинетах, радиологических лабораториях. - Свинцовый эквивалент не менее 1 мм. | 1 шт. |
|  |  | 23 | Устройство защитное | Предназначен для защиты от бросков напряжения и внезапного обрыва фаз электропитания | 1 шт. |
|  |  | 24 | Жилет | Жилет предназначен для защиты спереди и сзади органов грудной клетки от плеч до поясницы при проведении рентгенодиагностических исследований. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. | 1 шт. |
|  |  | 25 | Фартук | Фартук предназначен для защиты от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгеноскопии, рентгенографии. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. | 1 шт. |
|  |  | 26 | Юбка | Юбка предназначена для защиты от рентгеновского излучения персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. | 1 шт. |
|  |  | 27 | Воротник | Воротник предназначен для защиты от рентгеновского излучения щитовидной железы персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии, рентгенографии легких, при черепных или стоматологических исследованиях. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. | 1 шт. |
|  |  | 28 | Перчатки | Перчатки предназначены для защиты кистей и запястий рук от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгенодиагностических исследований. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм. | 1 шт. |
|  |  | 29 | Шапочка | Шапочка предназначена для защиты от СВЧ излучений медицинского персонала в физиотерапевтических кабинетах, других помещениях, в которых генерируются СВЧ излучения. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм. | 1 шт. |
|  |  | 30 | Очки защитные | Рентгенозащитные очки предназначены для фронтальной и боковой защиты хрусталика глаза персонала и пациентов от воздействия рентгеновского излучения при рентгеновских исследованиях и лучевой терапии. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм. | 1 шт. |
|  |  | 31 | Передник для защиты гонад | Передник предназначен для защиты от рентгеновского излучения внутренних органов (гонад, таза, бедер) врача-рентгенолога или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. | 1 шт. |
|  |  | 32 | Набор защитных пластин | Изделие предназначено для защиты отдельных органов и частей тела пациента от рентгеновского излучения при проведении рентгеноскопии и рентгенографии. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм. | 1 комп. |
|  |  | 33 | Тележка гидравлическая ручная | Предназначена для транспортировки грузов вручную. Грузоподъемность не менее 2,5 т. | 2 шт. |
|  |  | 34 | Комплект ЗИП (или комплект принадлежностей) | - Потенциометр многооборотный; - Галогенная лампа; - Ключи рожковые, набор; - Отвертка фигурно-крестовая; - Отвертка фигурно-крестовая, малая. | 1 комп. |
|  |  | 35 | Прочее | - Автоматический выключатель – 1 шт.; - Автоматический выключатель – 1 шт.; - Автоматический выключатель – 1 шт.; - Коробка-щиток под автомат. выкл. (наружн.) – 1 шт.; - Комплект кабелей – 1 комп.; - Наклейка - 1 шт.; - Наклейка (Логотип) – 1 шт.; - Табличка – 1шт. | 1 комп. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Трёхфазная электрическая сеть 380 (±10%)В, 50(±1) Гц |  |  |  |

Техническая спецификация

№ 3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основная консоль | Сенсорная панель управления должна быть не менее 8,4 дюйма В наличии: встроенный Hard disk большого объема; Встроенный пишущий DVD-RW; Не менее 2 USB порта; Не менее 4 порта для подключения датчиков; Наличие выдвижной компьютерной клавиатуры; Не менее 8-сегментная TGC регулировка; Увеличение от 1 до 8 крат Встроенный порт: VideoOut, порт для подключения принтера, RJ-45 NIC, VGA, FootSwitch, S-VideoOut встроенный Wi-FI модем Режимы сканирования: B, 2B, 4B, M, B/M, Zoom B, ColourFlow, PW, PowerDoppler, DirPowerDoppler, B+C, B+PW, B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+CFM+CW, B+CPA+CW, 4D (опция), Stress Echo(опция). Пакеты программного обеспечения: брюшная полость, акушерство, гинекология, периферические сосуды, урология, близко расположенные органы, нейросонография у новорожденных, кардиология, педиатрия, ортопедия, интраоперационные исследования | 1 шт. |
|  |  | 2 | Монитор (LCD не менее 17 дюймов) | Жидкокристаллический монитор не менее 17 дюймов высокого разрешения с антибликовым экраном. Разрешение: не менее 1920 x 1080 x 24 бит Дисплей с высокой разрешающей способностью, не чересстрочная развертка; Высота: регулируемая от 1,425 ~ 1,800 мм; Движение вперед/назад: регулируемое, не менее ~ 342.0 мм; Наклон: регулируемый, не менее +45° / - 15° от центра; Поворот: регулируемый, не менее +/- 50° от центра, прочее +/- 130° от центра; Наличие встроенных портов: Видео вход/выход, Аудио вход/выход, S-Video вход/выход, VGA выход, Порт для микрофона, Порт HDMI, Порт Ethernet, Порт USB, Порт RS-232 | 1 шт. |
|  |  | 3 | Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz) | Конвексный датчик для диагностики абдоминальной зоны (брюшная полость: печень, почки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) и органов малого таза (мочевой пузырь, матка), плода на поздних стадиях беременности | 1 шт. |
|  |  | 4 | Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz) | Линейный датчик для диагностики молочной и щитовидной железы | - шт. |
|  |  | 5 | 4D датчик (3.0/3.7/4.5/5..2/6.0 MHz) | Датчик с угловым поворотом. Используется для трёхмерного сканирования. За счёт механического поворота излучателя должно происходить посрезовое сканирование органа, после чего данные в сканере реконструируются в трёхмерное изображение. За один поворот излучателя должно получиться статическая 3D картинка, а при постоянном повороте должно получиться динамическое трёхмерное сканирование в реальном времени (Real Time 3D, 4D) | - шт. |
|  |  | 6 | Секторный кардиологический датчик (1.7/2.0/2.5/3.3/4.0 MHz) | Ультразвуковой датчик проводит сканирование в сложно доступных местах (сердце между рёбер, мозг через "окна" в черепной коробке). Угол сканирования должен составлять 90 градусов (позволяя охватить сердце) | - шт. |
|  |  | 7 | Трансвагинальный датчик (4.0/5.0/6.0/7.0/9.0 MHz) | Трансвагинальный датчик используется для диагностики органов малого таза и плода на ранней стадии беременности (первый триместр) и должен иметь скошенный обзор относительно оси датчика (это сделано с учётом анатомической формы и положения матки), радиус кривизны не менее 10 мм, частотный диапазон долен быть от 4 до 9 МГц | - шт. |
|  |  | 8 | Ректальный датчик (4.0/4.7/5.5/6.2/7.0 MHz) | Трансректальный внутриполостной микроконвексный датчик используется для диагностики предстательной железы (простаты) и взятия биопсии простаты | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Принтер для печати УЗИ снимков | Используемый метод формирования изображения - термальная печать Максимальное разрешение печати не менее 325 dpi (12,8 точек/мм, 1280 точек x 608 линий) Передача полутонов не менее 256 градаций серого Формат отпечатков не менее 71x94 - 96x127 мм (предусмотрен режим 2x - с удвоением указанных размеров) Время вывода не менее 2 с на отпечаток Буферная память не менее 10 кадров Вход/выход: видео, композитные (BNC-коннекторы) Должен быть разъем для подключения опционального ДУ Напряжение питания ~ 100-240 В Потребляемая мощность не менее 120 Вт Диапазон рабочих температур - 5-35 градусов C Диапазон рабочей влажности - 20-80% | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Гель для ультразвуковых исследований во флаконе | Гель для ультразвуковой диагностики во флаконе не менее 5 литров | 1 шт. |
|  |  | 2 | Термобумага для принтера 110мм×20м | Глянцевая термобумага шириной не менее 110 мм длиной 20 м. В упаковке не менее 5 рулонов | 1 уп. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | - Температура эксплуатации /хранения: от 10 дo 35 °C - Относительная влажность: от 30 дo 75% (без конденсата) - Давление: 700 до1060 гПа |  |  |  |

Техническая спецификация

№4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система видеоэндоскопическая |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Дуоденовидеоскоп | Направление обзора – боковой обзор (не менее 95о в заднем направлении) Угол поля зрения – 100о Глубина резкости – 5-60 мм Диаметр дистального конца – 13,2 мм Диаметр вводимой трубки – 12,5 мм Диаметр внутреннего канала – 4.2 мм Углы изгиба рабочей части – 120о вверх, 90о вниз, 110о вправо, 90о влево Длина рабочей части – не менее 1240 мм Общая длина – не менее 1550 мм Минимально видимое расстояние от дистального конца – 10 мм Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления Наличие съемного дистального колпачка для удобства обработки |  | 1 |
|  |  | 2 | Адаптер проводника для папиллотомов. | Многоразовый герметизирующий переходник. Позволяет герметизировать вход в порт во время нахождения в нем проводника. Входной и выходной разъем типа "Луер-Лок". Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Наличие не менее 5 штук в упаковке. |  | 1 |
|  |  | 3 | Папиллотомы с тройным просветом | Многоразовый трехпросветный папилотом. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1950 мм. Наличие трех раздельных отверстий для впрыска, проводника и режущей струны. Длина режущей струны – 30 мм, длина дистальной части – 7 мм. Наличие не менее 4 рентгеноконтрастной маркировки на дистальной части, наличие замка «люверс». Диаметр дистальной части 4,5 Fr. Предварительно изогнутая конструкция. Стабильная ориентация режущей струны. Совместимость с проводником 0,035. Возможность использования с ручкой для многоразовых папилотомов. Наличие двух штук в упаковке. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Совместимость с имеющимся оборудованием. |  | 1 |
|  |  | 4 | Инструменты эндотерапевтические: Ножи | Многоразовый нож для предварительного рассечения. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.2 мм и более, длина 1950 мм, режущая часть имеет форму иглы, длина режущей части 4 мм. Наличие порта для введения контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Совместимость с многоразовой ручкой. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Наличие не менее 2 штук в упаковке. |  | 1 |
|  |  | 5 | Инструменты эндотерапевтические: Папиллотомы натяжные | Многоразовый папилотом пуш-типа. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.2 мм и более, длина 1950 мм, длина дистальной части 6 мм, длина режущей струны 15 мм. Наличие порта для введения контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие не менее 3 рентгенконтрастных меток в дистальной части. Наличие стабилизатора для сохранения ориентации. Совместимость с многоразовой ручкой. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Наличие не менее 2 штук в упаковке. |  | 1 |
|  |  | 6 | Инструменты эндотерапевтические: Ручка для папиллотомов | Ручка для многоразовых папилотомов изготовлена из медицинского пластика, предназначена для использования со всеми многоразовыми папилотомами. Наличие специальных колец, ограничивающих ход слайдера, предотвращающих перегибы. Наличия коннектора для соединения с электрохирургическим аппаратом. Наличие кнопки на дистальной части для надежной фиксации папилотома. Наличие дополнительного фиксатора, ограничивающего ход слайдера и контролирующего сгиб папилотома, позволяет подстраиваться под разные виды папилотомов. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. |  | 1 |
|  |  | 7 | Инструменты эндотерапевтические: Корзины: захватывающие | Многоразовая 8-проволочная корзинка для извлечения камней. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1950 мм, диаметр корзинки 20 мм. Корзинка имеет 4 проволоки в проксимальной части и 8 - в дистальной. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Наличие интегрированной ручки. Наличие порта для введения контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. |  | 2 |
|  |  | 8 | Инструменты эндотерапевтические: Корзины | Многоразовая 4-проволочная захватывающая корзинка. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1950 мм, диаметр корзинки 22 мм, мягкая проволока. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Наличие интегрированной ручки. Наличие порта для введения контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. |  | 2 |
|  |  | 9 | Инструменты эндотерапевтические: Аварийное извлекающее устройство для корзинок | Многоразовый экстренный литотриптор. Предназначен для использования без эндоскопа. Состоит из рукоятки и металлической витой оболочки длиной 900 мм. Наличие винта в дистальной части ручки для соединения с оболочкой. Минимально необходимая длина проволоки, выходящей из проксимального конца оболочки, 50 мм. Наличие трещоточного механизма, предотвращающего потерю натяжения на камне. Натяжение достигается вращением ручки рукоятки в плоскости параллельной оси литотриптора. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. |  | 1 |
|  |  | 10 | Инструменты эндотерапевтические: Тубусы для литотрипторов | Многоразовая металлическая витая оболочка для механических литотрипторов. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 3.2 мм и более, длина 1950 мм. Возможность изменять длину оболочки. Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с трубчатой оболочкой для механических литотрипторов. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. |  | 1 |
|  |  | 11 | Инструменты эндотерапевтические: Тубусы для литотрипторов | Многоразовая трубчатая оболочка для механических литотрипторов. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 3.2 мм и более, длина 1950 мм. Наличие порта для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с металлической витой оболочкой, корзинкой и рукояткой для механических литотрипторов. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. |  | 1 |
|  |  | 12 | Инструменты эндотерапевтические: Рукоятка для литотрипторов | Ручка для многоразовых механических литотрипторов. Наличие механизма, вращающего корзинку. Наличие трещотки, предотвращающей потерю натяжения на камне. Возможность легко создавать давление и легко соединяться с оболочкой. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки |  | 1 |
|  |  | 13 | Инструменты эндотерапевтические: Аварийное извлекающее устройство для корзинок | Многоразовая металлическая витая оболочка для экстренного литотриптора. Предназначена для использования без эндоскопа, длина 900 мм. Совместимость с рукояткой экстренного литотриптора. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. |  | 1 |
|  |  | 14 | Инструменты эндотерапевтические: Корзины: захватывающие. Ручка управляющая. | Изготовлена из медицинского пластика. Наличие двух специальных фиксирующих устройств – винт на дистальной части и винт на слайдере, что обеспечивает надежную фиксацию инструмента. Наличие специальных колец, ограничивающих ход слайдера и предотвращающих перегибы. Совместимость с инструментами. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. |  | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Инструментыэндотерапевтические: Канюли: для селективной канюляции | Одноразовая канюля для селективной канюляции. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 3.2 мм и более, длина 1950 мм, диаметр дистальной части 4 Fr. Возможность изменять изгиб наконечника во время канюляции до 90 градусов в одну сторону и до 30 - в другую. Наличие порта для введения контраста и проводника с 2 отдельными входами с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие не менее 4 рентгенконтрастных меток в дистальной части. Совместимость с проводником 0,035". Наличие интегрированной ручки. Инструмент стерилен. |  | 2 |
|  |  | 2 | Инструменты эндотерапевтические: Канюли | Одноразовая канюля с наконечником стандартного типа. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.2 мм и более, длина 1950 мм, диаметр дистальной части 4 Fr. Наличие порта для введения контраста и проводника с 2 отдельными входами с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие не менее 3 рентгенконтрастных меток в дистальной части. Совместимость с проводником 0,035". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Инструмент стерилен. |  | 2 |
|  |  | 3 | Инструменты эндотерапевтические: Канюли | Одноразовая канюля с удлиненным коническим наконечником. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.2 мм и более, длина 1950 мм, диаметр дистальной части 3.5 Fr. Наличие порта для введения контраста и проводника с 2 отдельными входами с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие не менее 3 рентгенконтрастных меток в дистальной части. Совместимость с проводником 0,025". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Инструмент стерилен. |  | 2 |
|  |  | 4 | Инструменты эндотерапевтические: Тубусы для литотрипторов | Одноразовая 4-проволочная корзинка для механических литотрипторов. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 3.2 мм и более, длина 1950 мм, диаметр корзинки 30 мм. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором. Совместимость с трубчатой оболочкой и рукояткой для механических литотрипторов. Инструмент стерилен. |  | 3 |
|  |  | 5 | Инструменты эндотерапевтические: Тубусы для литотрипторов | Одноразовая 4-проволочная корзинка для механических литотрипторов. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 4.2 мм и более, длина 1950 мм, диаметр корзинки 30 мм. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором. Совместимость с трубчатой оболочкой и рукояткой для механических литотрипторов. Инструмент стерилен. |  | 1 |
|  |  | 6 | Инструменты эндотерапевтические: Инъекционные иглы | Одноразовые инъекционные иглы. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм, длина иглы 4 мм, диаметр иглы 23G, угол среза иглы 30°. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие интегрированной эргономичной ручки с ярко выраженным щелчком при фиксации иглы. Наличие разъема типа "Луер-Лок" для соединения со шприцем. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. Наличие не менее 5 штук в упаковке. |  | 1 |
|  |  | 7 | Инструменты эндотерапевтические: Проводники, с гидрофильным покрытием. | Проводник одноразовый длинный с гидрофильным покрытием на дистальной части для облегчения канюляции и прохождения через стриктуры. Диаметр проводника 0,035’, длина проводника 4500 мм, длина гидрофильного покрытия 500 мм, прямой дистальный конец. Наличие двухступенчатой маркировки для предотвращения потери управления. Наличие специального покрытия проксимальной части для облегченной смены инструмента и защищенного от перегиба сердечника из нитинола. Хорошая видимость под рентгеном. Наличие не менее 1 штуки в упаковке. |  | 2 |
|  |  | 8 | Инструменты эндотерапевтические: Проводники, с гидрофильным покрытием. | Проводник одноразовый. Длина проводника 4500 мм, диаметр проводника 0,035". Сердечник проводника изготовлен из нитинола. Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части длиной 70 мм. Наличие фторсодержащего покрытия проксимальной части. Дистальный конец имеет прямую форму. Видимость под рентгеноскопическим контролем. Возможность использования в комбинации с электрохирургическими инструментами. Проводник помещен в пластиковую оболочку, имеющую разъем для введения физиологического раствора. Инструмент стерилен. |  | 3 |
|  |  | 9 | Инструменты эндотерапевтические: Клипсы | Клипсы для многоразовых клипирующих устройств. Угол загиба браншей 135°, длина браншей 9 мм. Клипсы стерильны, расположены в индивидуально запакованных картриджах. Наличие цветового обозначения картриджей для легкого распознавания типа клипс. Совместимость с клип-аппликатором. Наличие не менее 40 штук в упаковке. |  | 2 |
|  |  | 10 | Инструменты эндотерапевтические: Щипцы для захвата и коагуляции | Одноразовые электрохирургические гемостатические щипцы. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1650 мм. Бранши щипцов имеют рифленую поверхность. Ширина раскрытия браншей 5 мм, длина браншей 3 мм. Наличие функции вращения. Наличие пластикового покрытия на спиралевидной оболочке. Наличие интегрированной ручки. Наличие универсального разъема для соединения с электрохирургическим аппаратом. Инструмент стерилен. |  | 2 |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |  |

Техническая спецификация

№5

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Медицинский литотриптер в различных вариантах исполнения |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | ### Не относятся к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответстии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Система для лазерной литотрипсии | Литотриптор лазерный с блоком SCB , параметры сети : 230 В, 50/60 Гц, состоящий из: - литотриптор лазерный, - сетевой кабель, - педаль, - набор ключей для лазерного литотриптора, - блокиратор двери, - защитные очки для Ho:YAG Laser,2080 µm, - SCB соединительный кабель, длина 100 cm. | 1 шт |
|  |  | 2 | Грифель для насечек | Нож, для зондов лазерных, для лазерного литотриптора | 1 шт |
|  |  | 3 | Отделитель для волокна | Щипцы, универсальные, инструмент - для снятия изоляции с лазерных зондов, (для зондов размером 230, 365 и 600 µm) для лазерного литотриптора | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Фиброоптический зонд | Зонд лазерный, базовый набор для лазерного литотриптора, состоящий из: - 3 шт. зонд лазерный, размер 230 µm, многоразовый, - 3 шт. зонд лазерный, размер 365 µm, многоразовый, - 3 шт. зонд лазерный, размер 600 µm, многоразовый | 1 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 10 кв. м. |  |  |  |

Техническая спецификация

№6

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | ### Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Вентилятор |  | Система доставки газов: клапаны, управляемые микропроцессором. Привод: пневматический (работа от встроенного компрессора или от центральной газовой сети). Газоснабжение: кислород и медицинский воздух. Автоматическая компенсация давления на входе в случае падения давления в линии подачи одного из газов. Электропитание: от сети переменного тока 220В, 50 Гц. При отсутствии напряжения в сети автоматический переход на работу от встроенного аккумулятора. Время работы от встроенного аккумулятора (при полном заряде аккумулятора): Стандартное время: не менее 120 мин. Минимальное время: не менее 30 мин. Триггерная система: по давлению и по потоку. Съемный датчик экспираторного потока: интегрированный в клапан выдоха. Полноцветный жидкокристаллический сенсорный дисплей, диагональю не менее 30 см. Наличие возможности регулировки угла обзора (поворот по вертикали и горизонтали) и независимого расположения дисплея и пневматического блока у постели больного. Электромеханически управляемая система клапанов и датчиков, базирующаяся на плате с газовыми каналами. Последовательный порт (RS-232), порт Ethernet. Дополнительные возможности: Автоматизированная система поддержки принятия решений о готовности пациента к снижению уровня дыхательной поддержки или отлучению от искусственной вентиляции легких; Автоматический режим пре- и постоксигенации при отсоединении для санации бронхов; Автоматическая компенсация сопротивления, возникающего на интубационной трубке с выбором типа интубационной трубки или канюли (ATC, ARC или аналог); Включение вдоха вручную, задержка вдоха. Параметры вентиляции: Диапазон потоков, в пределах указанных значений - не менее, л/мин 2-160; Максимальный спонтанный поток - не менее, л/мин 200; Настройка постоянного потока для создания динамического запаса газов в контуре в диапазоне - не менее, л/мин 2-10; Диапазон частоты управляемых дыхательных циклов не менее, циклов в минуту 3-120; Соотношение вдох/выдох - не менее 1:9 - 4:1; Диапазон инспираторного дых.объема в режиме объемной вентиляции - не менее, мл 20-2000; Диапазон управляемого давления - не менее, см вод. ст 1-98; Диапазон поддерживающего давления от уровня ПДКВ - не менее, см вод.ст. 0 – 60; Диапазон ПДКВ (PEEР) не менее, см вод. ст 0-50; Диапазон сигнала тревоги по апноэ - не менее, сек 10-60; Диапазон концентрации кислорода - не менее, % 21-100; Минимальное время вдоха - не более, сек 0,25; Максимальное время вдоха - не менее, сек 15; Время выдоха - не менее, сек 0,25-59,75; Инспираторная пауза - не менее, % от времени вдоха 0-75; Программирование инспирационной скорости нарастания давления - время нарастания не менее, мсек 0-500; Диапазон регулировки окна триггера - не менее, % от времени выдоха 0-80; Диапазон чувствительности триггера по потоку - не менее, л/мин 1-9; Диапазон чувствительности триггера по давлению - не менее, см. вод.ст. -10 - (-0,25); Диапазон регулировки чувствительности к выдоху (переключение вдоха) - не менее, % от пикового потока 5 – 80. Мониторинг параметров вентиляции: Давление в воздушных путях (Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, PEEPi); Поток в контуре пациента; Дыхательный объём (TVinsp, TVexp); Минутный объём; Спонтанный минутный объем; Частота дыхания; Концентрация О2, % Эластичность (Compliance); Сопротивляемость (Resistance); Процент утечки; Индекс поверхностного дыхания; P 0.1 (давление окклюзии в дыхательных путях через 0,1 секунды после начала фазы вдоха при заблокированном контуре); NIF (оценка качества усилия спонтанного вдоха). Тренды числовые графические - по всем мониторируемым параметрам с масштабированием шкалы. Максимальная продолжительность трендов - не менее, часов 336. Система тревог: Трехуровневая система тревог с визуальным и звуковым оповещением; Автоматическая и ручная настройка пределов тревог; Давление в дыхательных путях (верхнее); Постоянное высокое давление; Концентрация кислорода в дыхательной смеси; Выдыхаемые дыхательный и минутный объемы; Частота дыхания; Апноэ (с установкой времени апноэ). | 1 штука |
|  |  | 1 | Базовое программное обеспечение |  | Полная русификация интерфейса, включая настройки, тревоги и надписи на панели. Количество одновременно отображаемых графических кривых не менее 3 (давление, величина потока, объём). Наличие автоматическогоили независимого масштабирования графических кривых для получения оптимальных размеров. Одновременное отображение в разных полях экрана данных пациента и настроек вентилятора, не менее 3 дыхательных кривых и не менее 2 петель (петля давление-объем, петля поток-объем, петля давление-поток), доступных для изменений. Наличие сохранения референтных петель. Индикатор состоянияотображает данные о режиме вентиляции, дыхательную активность пациента, часы, уровень зарядки аккумулятора. Встроенный электронный справочник пользователя на русском языке. Режимы вентиляции лёгких: Вентиляция легких с регулируемым объемом; Вентиляция легких с регулируемым давлением; Вентиляции легких с регулируемым давлением и гарантированным объемом; Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция лёгких с регулируемым объёмом; Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция лёгких с регулируемым давлением; Синхронизированная вентиляция с контролем двух уровней давления и возможностью самостоятельного дыхания с поддержкой давлением на фазах высокого и низкого давления; Синхронизированная вентиляция с контролем двух уровней давления и возможностью самостоятельного дыхания на протяжении всего дыхательного цикла c инверсией; Синхронизированная вентиляция с контролем двух уровней давления, с возможностью самостоятельного дыхания на протяжении всего дыхательного цикла и c функцией доставки заданного дыхательного объема при минимальном давлении в дыхательных путях с автоматическим выбором потока и учетом динамики механических свойств легких; Вентиляция с поддержкой давлением; Неинвазивная вентиляция с интегрированным алгоритмом обнаружения утечки; Резервный режим вентиляции при апноэ с возможностью выбора любого режима с наличием управляемых циклов вентиляции. | 1 штука |
|  |  | 1 | Тележка для аппарата ИВЛ со встроенным компрессором, поручнями, на колесиках с фиксаторами. |  | Тележка для аппарата ИВЛ со встроенным компрессором на поворотных 4-х колесиках, два из которых снабжены тормозными приспособлениями. Технические характеристики компрессора: Выходной поток (непрерывный) – не менее 36 л/мин при 500 кПа; Выходной поток (пиковый) – не менее 160 л/мин; Резервная пропускная способность – не мене 1,5 л при выходном давлении; Качество воздуха – без содержания масел; Выходное давление (насос) – не менее 550 кПа номинально; Работа в резервном режиме – не менее 250 кПа, давление в магистрали; Предохранительный клапан – не менее 1000 +/-100 кПа. Насос компрессора – внутренняя защита посредством автоматического выключателя с номинальными характеристиками 5А для 230В. Система с тележкой: Высота (дисплей поднят): не менее 145см; Высота (дисплей опущен): не менее 122см; Глубина: не более 78см. | - штука |
|  |  | 1 | Кронштейны для поддержки дыхательного контура |  | Специально изготовленный металлический кронштейн для поддержания дыхательного контура, обеспечивающий максимальное удобство для врача при работе с аппаратом. | 1 штука |
|  |  | 2 | Крепление для увлажнителя |  | Универсальный крепеж для увлажнителя, изготовленный из полипропилена. | 1 штука |
|  |  | 3 | Шланг для подключения к магистрали кислорода |  | Максимальное давление подачи: не менее 6,5 бар, 94 фунт/кв.дюйм, 650 кПа; Минимальное давление подачи: не более 2,4 бар, 35 фунт/кв.дюйм, 240 кПа; Пиковый поток подачи газа: не менее 160л/мин; Максимальный поток: не менее 200л/мин; Максимальное предельное давление: не менее 100см.вод.ст. | 1 штука |
|  |  | 1 | Шланг для подключения к магистрали сжатого воздуха |  | Максимальное давление подачи: не менее 6,5 бар, 94 фунт/кв.дюйм, 650 кПа; Минимальное давление подачи: не более 2,4 бар, 35 фунт/кв.дюйм, 240 кПа; Пиковый поток подачи газа: не менее 160л/мин; Максимальный поток: не менее 200л/мин; Максимальное предельное давление: не менее 100см.вод.ст. | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Программное обеспечение | Полная русификация интерфейса, включая настройки, тревоги и надписи на панели. | 1 штука |
|  |  | 2 |  | Программное обеспечение | Полная русификация интерфейса, включая настройки, тревоги и надписи на панели. Неинвазивная вентиляция легких. | 1 штука |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Набор дыхательного контура многоразовый взрослый | Контур пациента, взрослый, многоразового использования, 1,5 м длиной, без влагоотделителя с «Y-образным» тройником и встроенным портом для отбора проб газа. | 1 штука |
|  |  | 2 |  | Лицевая маска взрослая | Необходима для проведения неинвазивной вентиляции. | 2 штуки |
|  |  | 3 |  | Фильтр бактериально-вирусный | Пластиковое устройство для очистки подаваемой газовой смеси. Предназначено для фильтрации, дезинфекции и увлажнения газовой смеси, подаваемой пациенту от вентилятора. | 2 штуки |
|  |  | 4 |  | Влагоотделитель вентилятора | Специальное устройство для отделения влаги и предотвращения повреждения компонентов модуля пациента. | 1 штука |
|  |  | 5 |  | Датчик потока | Устройство для оценки скорости потока специальной конфигурации, позволяющее задерживать влагу. | 2 штуки |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Площадь помещения не менее 12 м2. Подача кислорода и сухого сжатого воздуха со следующими параметрами: центральная разводка (О₂, медицинский воздух): - максимальное давление 6,5 бар, 94 фунт/кв.дюйм, 650кПа; - минимальное давление 2,4 бар, 35 фунт/кв.дюйм, 240кПа; - пиковый поток подачи газа на входе в аппарат 160 л/мин; - номинальный поток воздуха 60л/мин. Коннекторы стандарта DIN 13260-2. Электропитание: - Напряжение 220В/50Гц; - Входной автоматический прерыватель контура 8А; - Розетки с заземлением. |  |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №7

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | ### Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Базовый блок | Наличие выдвижной клавиатуры с подсветкой и подсветки портов для датчиков. Широкополосная цифровая технология формирования ультразвукового луча на прием и передачу с широким динамическим диапазоном и низким уровнем шума. Цифровая технология обработки доплеровского сигнала для всех режимов сканирования. Количество приемо-передающих каналов, не менее 7 000 000. Динамический диапазон, не менее 192дБ. Максимальная глубина визуализации, не менее 30см. Параллельная многоканальная обработка данных обработка сигнала. Сверхточное непрерывное фокусирование при передаче. Автоматическая оптимизация динамической фокусировки при приеме. Максимальная частота кадров, не менее 2800. Максимальная частота объемного сканирования в реальном времени для матричных объёмных датчиков, не менее 90 объём в сек. Тканевая гармоника с фазовой инверсией. Режим многолучевого составного сканирования до 9 лучей. Технология расширения поля обзора при визуализации в режиме многолучевого составного сканирования. Адаптивный алгоритм удаления артефактов. Непрерывная интеллектуальная автоматическая оптимизация: непрерывная регулировка системных настроек усиления ко всем данным изображений; индивидуальная настройка яркости изображения для каждого кадра. Оптимизация изображений с учётом параметров пациента. Сравнение изображений в реальном времени. Увеличение изображения, не менее 16 раз. Коррекция тканевой аберрации. Количество одновременно подключаемых датчиков, не менее 4 (не включая порт для «карандашных» датчиков). Наличие держателей для датчиков и геля, не менее 6. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Монитор | Размер экрана по диагонали, не менее 21,5 дюйма. Жидкокристаллический безбликовый LCD монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне. Диапазон регулировок по высоте, не хуже 17,8 см. Экранная матрица, не менее 1920 х 1080 пикселей; угол обзора, не менее 178 град. Контрастность не хуже1000:1. Поворот, не менее 180 град. Наличие системы автоматической стабилизации яркости подсветки. Наличие системы автоматического изменения подсветки в зависимости от освещённости. Фиксация в транспортное положение. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Панель управления | Сенсорная ЖК-панель управления: Технология скольжения. Размер экрана, не менее 12 дюймов. Электронная регулировка панели управления: вращение, не менее 360 град, по высоте, не менее 25,4 см, режим работы от батареи для регулировки во время мобильных исследований. Независимая регулировка высоты панели управления и высоты монитора. Акустическая система со стереодинамиками и сабвуфером. Программа автоматизации УЗ-исследования. Наличие стандартных и создание пользовательских алгоритмов и следующих последовательностей: переключения режимов сканирования, запуска измерений и вычислений, аннотаций, маркеров положения датчиков, запись исследования. Возможность временной остановки текущей последовательности. Уровень шума работающей системы, не более 37-41 дБ. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Специализированное программное обеспечение и режимы для просмотра, обработки, анализа данных клинических исследований. | В–режим: Автоматическая оптимизация В-изображений М–режим: Количество карт псевдоокрашивания, не менее 25. Цветной М–режим. Анатомический М-режим. PW – Импульсно-волновой спектральный доплеровский режим с отклонением угла: Автоматическая регулировка частоты сканирования в зависимости от глубины сканирования. PRF, 1,0 – 23,0 кГц. Минимальный размер контрольного объёма, не более 0,05 см; Максимальный размер контрольного объёма, не менее 2 см. Диапазон измеряемых скоростей, не менее 8-650cм/с. Диапазон регулировки фильтра движения стенки, не менее 30 - 800 Гц. CW – Постоянно-волновой доплеровский режим: Диапазон измеряемых скоростей, не менее 0,24 – 24/19 м/с. Автоматическая оптимизация допплеровского спектра. Автоматические расчеты и оконтуривание доплеровского спектра в реальном времени. Гармоническая визуализация тканей : Обработка частот второй гармоники. Многомерная пульсация, включая технологию отмены фаз инверсии импульсов. Цветовое доплеровское картирование скорости (ЦДК): Автоматическая регулировка частоты сканирования в зависимости от глубины сканирования. PRF, 150 – 21 600 Гц. Диапазон измеряемых скоростей, не менее 0,013 – 3,08 м/с. Изменение угла формирования сигнала на линейных датчиках в пределах до 3 градусов. Адаптация к различным видам применения. Управляемая трекболом область исследования на цветном изображении. Автоматическая инверсия цветовой карты в зависимости от угла сканирования. Одновременное представление изображений B-режима и В+ЦДК в реальном времени. Энергетическое доплеровское картирование (ЭДК): Автоматическая адаптация ширины полосы передачи и приёма на основе положения окна картирования. Режим для визуализации мелких сосудов. Адаптация к различным видам применения. Параллелограммное изменение угла пучка (три угла) на линейных датчиках. Управляемая трекболом область исследования на цветном изображении. Автоматическая оптимизация по типу исследования. Инверсия цвета в режиме реального времени. Направленное энергетическое доплеровской картирование. Цветовое тканевое доплеровское картирование. Спектральный тканевой доплеровский режим (в т.ч. дуплексное сканирование с режимом цветового тканевого доплеровского картирования). Режим панорамного 2D сканирования протяженностью до 60 см. Изображение «виртуальной верхушки» с широким полем обзора на секторных датчиках. Одновременное отображение в режиме реального времени двух ортогональных или параллельных в том числе, в режиме ЦДК с произвольной регулировкой взаимного расположения плоскостей. Режим объемного сканирования в режиме реального времени: Использование специализированных моторизованных 4D–датчиков. Количество объёмов в секунду, не менее 36 Использование специализированных матричных электронных: абдоминальных 4D–датчиков с количеством элементов, не менее 9212. Количество объемов в секунду, не менее 90. Наличие функции эхокардиография плода в режиме пространственно-временной корреляции изображения в режимах серой шкалы и ЦДК (с инверсией) с использованием матричных электронных датчиков : Автоматическое обнаружение сердечных сокращений плода, получение нескольких частичных объёмных изображений сердца плода в рамках полного изображения, получение нескольких полных объёмных изображений за один сердечный цикл плода, время набора данных, не более 2 сек. Измерения в В-режиме: Расстояние, Окружность, Площадь, Объем, Угол Измерение в М-режиме: Расстояние, Скорость, Временной интервал, Частота сердечных сокращений Измерение в D-режиме: Линейная скорость, Средняя скорость, Временные интервалы (ускорение, замедление), Индекс резистентности, Пульсационный индекс, Градиент давления, Частота сердечных сокращений, Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики. Специализированные измерения и вычисления: Пакеты расчетов и суммарные заключения для общей визуализации, почек, сосудов брюшной полости, кишечника. Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства. Пакеты расчетов и суммарные заключения для гинекологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для почек, мочевого пузыря, предстательной железы. Пакеты расчетов и суммарные заключения для скелетно-мышечной системы. Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для визуализации малых органов. Пакеты расчетов и суммарные заключения для транскраниальной доплерографии. Количественный анализ общей визуализации в 2D-режиме: динамический анализ и графическое представление: эхогенности, скорости или энергии; выделение до 10 зон интереса с компенсацией движения ткани; расчёт для режимов цветового и энергетического доплеровского картирования: индекс потока, индекс васкуляризации. Компенсация движения ткани. Усовершенствованные протоколы: протокол для исследований с произвольным вращением плоскости сканирования без перемещения датчика; последовательное получение данных в одно касание без перемещения датчика; переход к следующим изображениям с помощью сенсорного элемента управления; формирование составных изображений. Протоколы с возможностью вставки изображения, результатов измерений и расчетов, шаблонов описаний и заключений. Автодопплер для исследований артерий и сонных артерий при использовании линейных датчиков: автоматическое отслеживание потока; автоматическая коррекция угла с учётом движения контрольного объёма; автоматическая настройка положения и угла окна цветового картирования; автоматическая регулировка положения и угла контрольного объема, шкалы и базовой линии в режиме импульсно-волнового допплера. Архивация изображений: Кинопетля. Кадров, не менее 2200. Объем жесткого диска не менее 1 Тб. Встроенный DVD-дисковод. Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных (проспективно и ретроспективно) для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения. Экспорт статических изображений и динамических клипов (кинопетель) на CD/DVD в формате DICOM. Экспорт статических изображений на CD/DVD в формате JPG и AVI. Экспорт динамических клипов (кинопетель) на CD/DVD в формате AVI . Передача данных по сети в DICOM формате. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Специализированное программное обеспечение и режимы для просмотра, обработки, анализа данных клинических исследований | Встроенная опция - режим двухмерной визуализации и поворота изображения без перемещения датчика. Одновременное отображение в режиме реального времени двух ортогональных или параллельных в том числе, в режиме ЦДК с произвольной регулировкой взаимного расположения плоскостей. Протокол для исследований с произвольным вращением плоскости сканирования без перемещения датчика. Последовательное получение данных в одно касание без перемещения датчика. Переход к следующим изображениям с помощью сенсорного элемента управления. Формирование составных изображений. Автоматическая регулировка положения и угла контрольного объема, шкалы и базовой линии и автоматическая оптимизация потока во время исследований сосудов. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Специализированное программное обеспечение и режимы для просмотра, обработки, анализа данных клинических | Встроенный пакет кардиоприложений: Количественный анализ деформации миокарда, в том числе, в тканевом доплеровском режиме. Измерение скорости движения миокарда, расчёт деформации и скорости деформации, вдоль заданных пользователем М-линий. Количество одновременно заданных линий, шт., не менее 4. Получение количественных значений из любой точки экрана М-режима. Автоматическое движение М-линии вслед за движением миокарда. Режим недопплеровской автоматической качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда. Формирование подробных отчётов с указанием площади, объёма и дополнительных параметров ЛЖ. Представление результатов в виде таблицы, диаграммы и кривых. Автоматический количественный анализ механики сердца на основе двухмерных изображений. Автоматические расчёты и анализ ЛЖ с автоматическим определением границ сердечных камер и полостей сосудов; Визуализация общей и регионарной кинетики стенок с цветовой кодировкой; Автоматический анализ смещения атриовентрикулярного кольца. Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медиа и вычисления его средней толщины, диапазона толщин и стандартного отклонения измерений. Количественный анализ общей визуализации в 2D-режиме. Динамический анализ и графическое представление: эхогенности, скорости или энергии. Выделение до 10 зон интереса с компенсацией движения ткани и цветовой дифференциацией. Расчёт для режимов цветового и энергетического доплеровского картирования: индекс потока, индекс васкуляризации. Компенсация движения ткани. Автоматическая статистическая обработка полученных данных с возможностью выбора кадра и автоматического определения показателей интенсивности в данном кадре с сопоставлением с временной шкалой. Под Графическое отображение интенсивности в зависимости от относительного и абсолютного времени между кадрами. Графическое отображение времени расчёта. Протоколы с возможностью вставки изображения, результатов измерений и расчетов, шаблонов описаний и заключений, гонка кривой с помощью формулы. Стресс-ЭхоКГ: Стандартный протокол для физической нагрузки. Стандартный протокол для фармакологической нагрузки. Стандартный протокол для физической нагрузки с велосипедом. Остановка/продолжение протоколов. Переименование, удаление и добавление стадий и проекций во время протокола. Количество поддерживаемых этапов нагрузки, шт., не менее 10. Пользовательские протоколы, шт., не менее 45. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Блок видеозаписи | Встроенный DVD-дисковод . Встроенные USB порты, шт., не менее 4. Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных (проспективно и ретроспективно) для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Датчики ультразвуковые | Линейный широкополосный датчик высокого разрешения с расширенным рабочим частотным диапазоном 5-12 МГц с коротким питчем, не менее 256 элементами, для поверхностной визуализации с высоким разрешением, включая исследования малых органов, молочной железы, сосудов и опорно-двигательного аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчики ультразвуковые | Матричный монокристальный широкополосный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 1-6 МГц для абдоминальных и акушерских исследований. "Уникальный массив высокой плотности более 9200 дискретных элементов позволяет получать изображения 2D, биплановые и ""живые"" объемные изображения". | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчики ультразвуковые | Конвексный монокристальный широкополосный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 1-5 МГц для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии, сосудистых исследований и педиатрии. Угол сканирования не менее 96 градусов, количество элементов не менее 160. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Датчики ультразвуковые | Секторный монокристальный фазированный широкополосный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 1-5 МГц, количество элементов не менее 80, угол сканирования не менее 90 градусов для исследований сердца и транскраниальной доплерографии взрослых пациентов. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Датчики ультразвуковые | Секторный фазированный широкополосный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 4-12 МГц, количество элементов не менее 96, угол сканирования не менее 90 градусов, апертура не менее 9,8 мм для эхокардиографии взрослых, в педиатрии и неонатологии, нейросонографии. Может также использоваться для эхокардиографии взрослых пациентов и для интраоперационных исследований. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Принтеры специальные | Встроенный черно-белый термопринтер высокого разрешения медицинского типа с дистанционным управлением для печати изображений | 1 шт. |
|  |  | 7 | Устройства обеспечения бесперебойного питания | Внешний источник бесперебойного питания. Мощность не мене 3000 Вт. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Лента бумажная термическая специальная | Бумага для черно-белого принтера. Не менее 5 рулонов в коробке. Должно быть не менее 226 распечаток в рулоне. | 1 рул. |
|  |  | 2 | Гель для ультразвуковых исследований | Универсальный гель для ультразвуковых исследований, доплерографии и терапии. | 1 фл. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | В помещениях для диагностических исследований рекомендуется поддерживать следующие параметры микроклимата: температура воздуха - 22 - 24 °С, относительная влажность - 40 - 60%, скорость движения воздуха - не выше 0,15 м/с. |  |  |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.